（定稿）

政府采购招标项目

国内公开招标文件

（全一册）

| 招标编号： | NBITC-20172122G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购仪器设备项目 |
| 招 标 人： | 宁波市药品检验所 |

宁波市国际招标有限公司

二○一七年十月

目    录

第一部分     招标公告…………………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表……………………………………3

第三部分     评标标准…………………………………………………15

第四部分     招标产品清单及技术规格………………………………18

第五部分     合同条款及合同格式……………………………………35

第六部分     附件（投标文件格式）…………………………………39

第一部分   招标公告

招标编号：NBITC-20172122G

发布日期：2017年10月9日

根据宁波市政府采购管理办公室 的委托招标通知书，宁波市国际招标有限公司受宁波市药品检验所委托，就本招标编号的下列产品和有关服务进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、项目内容及采购预算：

| 子包号 | 仪器设备名称 | 数量 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 液相色谱仪 | 1套 | 41 |
| 二 | 液质联用仪 | 1套 | 310 |
| 三 | 气相色谱-三重串联四极杆气质联用仪 | 1套 | 170 |
| 四 | 氨基酸分析仪 | 1套 | 51 |

（采购需求详见招标文件）

二、公告期限：2017年10月9日至2017年10月16日共五个工作日

*三、合格的投标人的资格标准：

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、法规规定的其他条件。

2.2不接受联合体投标。

本项目采用资格后审，在投标文件中提供相关证明资料。

四、招标文件发售方式：招标文件每子包售价为 400 元人民币，招标文件售后不退。招标文件以电子文本形式出售；投标人可选择到我公司现场购买、网上或微信方式购买，并请按下附户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及招标编号、子包号）。网上和微信方式购买标书流程：点击进入说明。发售日期：2017年10月9 日至2017年10月16日止（节假日及法定假日除外），每天北京时间08:30-11:30，13:30-17:00。发售地点：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心。

五、投标截止时间和地点：所有投标文件应于2017年10月31日09时00分之前递交到宁波市国际招标有限公司开标大厅（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼7楼），迟到的投标文件和未购买招标文件者的投标将被拒收。

六、开标时间和地点：定于2017年10月31日09时00分在宁波市国际招标有限公司开标大厅（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼7楼）公开开标。届时请投标人代表出席开标仪式。

七、其他事项：参加投标的投标人在开标前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上成功注册登记。

八、采购人：

名      称：宁波市药品检验所

地      址：光华路299弄C2楼

联  系  人：范晓红

电      话：0574-89180396

九、招标代理：

名      称：宁波市国际招标有限公司

地      址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

联  系  人：史涛   曹景恺  王青宇

电      话：0574－87322846

传      真：0574－87307670

电 子 邮 件：36353175@qq.com

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 招标人名称：宁波市药品检验所 |
| 2 | 招标代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：仪器设备采购合同 |
| 4 | 合格的投标产品来源：进口/国产，本项目已经完成采购进口产品的核准手续 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| *5 | 投标报价：货到目的地价 含相关费用：设备价、运输费、保险费、安装调试、设备检定费及培训服务费等所有费用。 详见《招标公告》，超过采购预算的投标无效。 |
| *6 | 投标货币：人民币 投标产品如为国产产品，则报人民币价格，包含税费在内的一切费用。 投标产品如为进口产品，本项目按国家规定能够享受免税政策，报人民币的免税价格。投标人须在《分项报价表》中单独列出进口环节税的价格，不含入投标总价。进口产品在国内的清关费用、国内运杂费、外贸代理费均由投标人承担。投标人的报价中的外币汇率风险由投标人自行承担，投标人在报价时应充分考虑。 如果由于国家政策改变，最终未能办理免税的，本次招标结果作废，中标单位自行承担包括中标服务费在内的所有投标费用，不得要求任何赔偿。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| *7 | 资格标准：详见《招标公告》第三条 |
| *8 | 投标文件数量：正本：1份、副本：4份 投标人应提交的资格证明文件：详见《投标人须知》第七条 投标文件请尽量装订成一册。 |
| *9 | 投标保证金金额：人民币：子包一7000元，子包二50000元，子包三25000元，子包四9000元。 |
| *10 | 投标保证金形式：可选择：从公司帐户汇出的电汇、网银、汇票、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。 投标保证金必须在投标截止时间前入账，投标时须出示投标保证金汇款底单复印件。 投标保证金汇入账号： （户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，帐号94090154800000191） |
| *11 | 投标有效期：自投标截止日起 90 天 |
| 商 务 条 款 |
| 12 | 履约保证金：不适用 |
| *13 | 付款方法和条件：签订合同后支付合同总价的30%，安装调试验收支付合同总价的65%；质保期后支付合同总价的5%。 |
| 14 | 交 货 期：详见《招标产品清单及技术规格》中要求 交货地点：宁波市药品检验所指定地点 |
| 15 | 质量保证期：详见《招标产品清单及技术规格》中要求 |
| 16 | 售后服务和备品备件要求：详见《招标产品清单及技术规格》中要求 |
| 授 予 合 同 |
| 17 | 按照政府采购管理办公室规定的事项、招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |
| 18 | 宁波市政府采购网 宁波市国际招标有限公司网 |
| 中 标 服 务 费 |
| 1.本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。 2.中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |

投标人须知

A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3  符合本招标公告规定的其他资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

2.2 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标产品清单及技术规格

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

5. 招标文件的澄清

5.1若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清或要求与采购人进行技术交流，应以书面或传真通知招标代理公司，但不得使招标代理公司收到该通知的时间迟于开标前五日。招标代理公司将视情况采用适当方法予以澄清或以书面予以答复，并将不标明查询来源的书面答复发给购买招标文件的每一投标人。若澄清或勘误答复不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修改或更正。

6. 招标文件的修改

6.1  在投标截止时间前，招标代理公司可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，招标代理公司应在投标截止时间十五日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于招标文件修改的“更正公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

6.2   潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面或传真形式回复招标代理公司。若所有潜在投标人在回复中对不推迟投标截止日和开标日均无异议，则按原定时间执行。

C  投标文件

7. 投标文件的组成：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、产品配置清单及选配件清单

五、技术规格偏离表

六、商务条款偏离表

七、售后服务承诺书

八、产品销售业绩表

九、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）制造商出具的授权函

（四）银行资信证明

（五）招标公告中要求提供的其他资格文件

十、中小企业声明函（如适用）

十一、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  投标货物应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果投标货物出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标书按统一格式填写，装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人在响应招标文件《表B产品技术规格和要求表》的要求时按以下要求填写：在提供对表B的应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并提供生产厂提供的相关技术资料（如样本、制造商盖章的资料等）。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。不允许直接拷贝招标文件的技术参数作为应答。

9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

9.6

10.  计量单位

10.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自投标截止日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应招标人的要求，招标代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，则按本须知规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将不会因此被不予退还，而同意延长有效期的投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。

12.  投标保证金

12.1  投标人应提供不少于《前附表》规定的投标保证金。当招标代理公司和招标人因投标人的行为受到损害时，可以依据本须知的规定，不予退还投标人的投标保证金。

12.2  投标保证金的形式：根据《前附表》的规定。

12.3  中标供应商的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金保函（如有）和中标服务费后五个工作日内原额退还。

12.4  未中标投标人的投标保证金在中标公告发出后五个工作日内原额退还。

12.5  中标供应商、未中标供应商在接到本招标代理公司的通知后，应按照本须知规定前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，本招标公司不承担任何利息和“资金占用费”。

12.6  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标。

- 中标供应商不按本须知规定签订合同。

- 不按本须知规定提供履约保证金保函或拒绝履行合同义务的。

- 将中标项目转让他人的，或未在投标文件中声明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的。

12.7  中标供应商不按本须知规定支付中标服务费的，本招标代理公司有权从其投标保证金中收取，并向其追索不足部分。

D  投标文件的递交

13.  投标文件的签署及装订

13.1  对应本册第六部分附件（投标文件格式）提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

13.2  招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。

13.3   投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序，装订成一册（如投标文件太厚可以分册装订）。

13.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

13.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。

13.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

14.  投标文件的密封、标记和递送

14.1   所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，本招标代理公司不接受未按招标文件规定密封的投标文件。

(1)  投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本四份（也可以分装几个密封袋）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的被授权代表签字。密封袋上注明招标编号、项目名称、投标人名称，并注明“投标文件”字样及“开标时启封”字样。

(2)  投标时应出示投标保证金汇款底单复印件。

14.2   通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本招标公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

15.  投标截止时间

15.1   投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，招标代理公司应提前以书面（含传真）的形式通知所有招标文件收受人，并在规定的政府采购网上发布采购信息变更公告。投标人应在收到通知后立即用传真方式向招标代理公司回复。在这种情况下，招标代理公司和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

16.  投标文件的修改和撤回

16.1   投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，本招标代理公司将予以接受。投标人若要撤回投标，应向本招标代理公司提交有投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

16.2   投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

16.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

16.4  开标后投标人撤回投标的，其投标保证金按本须知规定予以没收。

E  开标

17. 开标

17.1   招标代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2   投标人应派代表参加开标仪式，参加开标的代表应签名报到。未派代表参加开标仪式的投标人视作认可开标过程和结果，事后不得对开标过程和结果提出异议。

17.3   开标时先由投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。本项目为一次性开标。

17.4   招标代理公司在开标仪式上，公布投标人的名称、项目名称、投标价格、交货期、投标保证金、投标声明等，并当场做出开标记录表。

17.5   在开标时没有启封和唱标的投标文件，均不进入评标程序。

F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1   受采购人的委托，招标代理公司根据国家《政府采购法》、《政府采购法实施条例》的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在管理部门的评标专家库（或经管理部门同意，在本招标代理公司的专家库）中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

18.3   评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

19.  投标的澄清

19.1   对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

19.2   投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

19.3   投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

19.4  若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

20. 评标办法

20.1   本项目招标采用的评标方法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

21. 评标程序和原则

21.1   评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

21.2   初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

(1) 资格性审查：依据法律法规和“招标公告”的资格条件，对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性、投标保证金、经营范围等方面进行审查。

(2) 符合性检查：依据本招标文件的规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、投标有效期是否符合要求；审查投标文件是否对招标文件做出实质性响应（对招标文件标注*号的条款是否偏离或未实质性响应）；并审核其投标报价是否高于采购预算（或最高限价），是否低于成本报价。

21.3   澄清有关问题：投标文件如需澄清的按本须知规定进行。

21.4   比较与评价：对所有有效标按《评标标准》规定的评标办法进行综合评价，每位评委独立打分。综合评价结束，按综合得分从高到低作出评标结果排序。

21.5   推荐中标候选人：评标委员会按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的为中标投标人。

21.6  投标文件有以下重大偏差的投标无效：

- 资格性审查不合格的：

资格证明文件不全或无效的；未按规定缴纳投标保证金的；不符合招标文件“招标公告”资格条件要求的；超出经营范围投标的。

- 符合性检查不合格的：

投标文件的组成不符合本须知第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的、法定代表人授权书无法定代表人签字或被授权人签字的 [即投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；

对招标文件的主要条款（招标文件中标注*号的条款）有任何一条偏离的或未实质性响应的；

投标报价超出采购预算（或最高限价）的；

投标报价低于成本价的，经三分之二以上评委签字确认的；

- 符合招标文件“评标标准”规定的其他无效投标条件的；

- 投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

- 评标委员会经过审查，认定投标文件有虚假应标的；

- 不符合国家法律法规规定的。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

22.   推荐中标候选人

22.1   评标委员会按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的为中标投标人。若排名第一的中标候选投标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金、或其他原因无法签订合同的，招标人可确定排名第二的中标候选人为推荐中标投标人。招标人也可以选择重新招标。

23.   评标过程保密

23.1   开标之后，直到发中标通知书之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和招标代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.  确定中标供应商、评标结果公示与质疑

24.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上和本招标公司网上发布中标公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

24.2  投标人若对评标结果有异议，可在异议期内向采购人或招标代理机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑单位名称、公章、联系人真实姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。采购人或招标代理机构将在收到质疑文件之日起三个工作日内书面答复。采购人或招标代理机构不受理无效的或异议期满以后提出的任何质疑。

G  授予合同

25.  采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在宁波市政府采购管理办公室规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

26.    中标通知

26.1  在中标公告发布同时，本招标代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

26.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

27.    签订合同

27.1  中标供应商在本招标代理公司发出中标通知书的三十日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

27.2  中标通知书、招标文件、中标供应商的投标文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

28.   履约保证金（如适用）

28.1  中标供应商应在签订合同前，按照“前附表”中的规定向买方提供履约保证金。

28.2  履约保证金的有效期至卖方完成合同规定的义务，用户在交接验收文件上签字时止。

28.3  中标供应商如不按本须知规定递交履约保证金，采购人有权按本须知规定撤销其中标资格并没收其投标保证金。在这种情况下，采购人可按本须知规定另选中标供应商或重新组织招标。

H  中标服务费

29.  中标服务费

中标供应商应向本招标代理公司支付中标服务费。中标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件“投标人须知前附表”中。

I  特别说明

30.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

30.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

30.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

30.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。

30.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

30.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

第三部分  评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。

一、评标办法

1．评标办法：本项目采用综合评分法。

2．综合评分法：评标委员会成员分别按照《评委打分表》规定的内容和分值设置，对所有有效的投标文件进行打分，计算各评委评出的总分。按所有评委的综合评分的算术平均值自高向低次序排出评标结果排序。`

二、评标程序

1．初步审查：对投标文件进行资格性审查和符合性审查。未通过初步审查的投标无效。

2．商务评议：按照《商务条款偏离表》的响应情况，对各投标文件进行比较，判定其偏差性质和程度。

3．技术评议：按照《技术规格偏离表》的响应情况，对各投标文件进行比较，判定其偏差性质和程度。投标文件《技术规格偏离表》对《表B产品技术规格和要求表》的应答不符合要求（如直接拷贝招标文件技术参数、虚假应答、表述不清晰等），或未提供生产厂家提供的相关技术资料（如样本、制造商盖章资料等），评标时，也将被判作偏离招标要求，甚至导致无效投标。

4．招标文件的主要商务条款(标注“*”号的条款)不允许偏离，对主要商务条款的任何偏离将导致废标；技术条款的评议办法详见《评委打分表》。

5．综合评估：对所有的有效投标，评标委员会成员按《评委打分表》的规定进行打分。评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6．推荐中标候选人：按评分结果由高到低排序，推荐评分结果排序第一的投标人为中标候选人。如果评分结果排序第一的有两个及以上，选择投标报价最低的投标人为中标候选人；如果投标报价最低也有两个及以上，则由并列者现场抽签决定。

7．定标：评标结果网上公示结束后，有关各方均无异议的，中标候选人将确定为中标人。

三、其他

1. 至投标截止时间投标人不足三家，或经评审的有效标不足三家，则重新组织招标。

评分标准（评委打分表）

适用于所有子包

| 投标单位 评议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分50分 | 投标产品技术参数对招标文件的响应情况（0-24分）。所有技术参数均符合招标文件的要求的得24分；主要技术条款(标注“*”号)的任何一条偏离，或其他一般技术条款偏离达到或超过6条的，扣光技术响应分24分；一般技术参数偏离一条扣4分，扣光为止。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备稳定性的综合评议（0-13分）。 评议为优者得13.0-11.0分，评议为良者得10.9-8.0分，评议为合格者得7.9-4.0分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备先进性的综合评议（0-13分）。 评议为优者得13.0-11.0分，评议为良者得10.9-8.0分，评议为合格者得7.9-4.0分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
| 商务分20分 | 交货期（满足4分，不满足不得分） |  |  |  |
|  | 售后服务和保修条款（0-5分）：售后服务响应时间、维保服务人员的技术力量、备件库的水平，在0-5分打分。 |  |  |  |
|  | 质量保证期（0-5分）：满足招标文件要求的得3分，增加一年加1分，最高5分。 |  |  |  |
|  | 投标人近三年的同类产品的销售业绩（0-4分），提供合同复印件，每份合同1分，最高4分。 |  |  |  |
|  | 政策性加分（0-1分） 列入财政部、环境保护部公布的《第20期环境标志产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 列入财政部、国家发展改革委公布的《第22 期节能产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 |  |  |  |
|  | 标书制作内容完整、编制合理、页码正确（0-1分之间评议） |  |  |  |
| 价格分30分 | 基准价=所有有效标中最低的投标报价为评标基准价。 基准价30分。 最低投标报价者得满分30分，其余投标人得分为： 报价得分=（基准价/投标报价）×30 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

备注：

（1）如有功能或配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（3）各评分因素分值精确到小数点后一位；

（4）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。进口产品不适用。

（5）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）政策加分项说明：投标人须提供《第20期环境标志产品政府采购清单》和《第22期节能产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的环保清单不符合的评标委员会不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受政策加分。虽列入清单范围，但投标产品认证证书不在有效期内的，也不享受政策性加分。

评委签名：                   日期：

第四部分  招标产品清单及技术规格

一、招标产品清单

| 子包 | 产品名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 液相色谱仪 | 1套 | 详见《表B 产品技术规格和要求表》 |
| 二 | 液质联用仪 | 1套 | 详见《表B 产品技术规格和要求表》 |
| 三 | 气相色谱-三重串联四极杆气质联用仪 | 1套 | 详见《表B 产品技术规格和要求表》 |
| 四 | 氨基酸分析仪 | 1套 | 详见《表B 产品技术规格和要求表》 |

二、招标产品技术规格

### 表A 投标产品概况

| 子包 |  | 产 品 名 称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投放市场年份 |  | 制造商 |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用 户 名 | 数量 | 供货年份 | 联 系 电 话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |
| 产品的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |

### 表B  产品技术规格和要求表

子包一、液相色谱仪  1套

| 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、适用范围：药品、食品分析、检测 |  |
| 1．工作条件 |  |
| 1.1环境温度：10℃－30℃； |  |
| 1.2环境相对湿度：5％－85％； |  |
| 1.3电源：AC 210V－240V，50Hz－60Hz； |  |
| 二、主要技术参数及配置：全套配置必须能满足药品、食品分析、检测的要求。（整机及主要附件原装进口） |  |
| 1．四元溶剂管理系统： |  |
| 1.1溶剂数：4； |  |
| 1.2流速范围：0.001--10.000ml/min, 以0.001ml为增量； |  |
| *1.3操作压力：0-6000psi及以上(0-410bar)； |  |
| 1.4混合范围：0.0-100.0%，以 1% 增量； |  |
| 1.5梯度曲线：多种梯度曲线: 线性,步进,凸线和凹线等11种； |  |
| 1.6可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择混合； |  |
| 1.7混合精度：±0.20%SD。 |  |
| 2．进样系统：全自动进样器 |  |
| 2.1样品量：100位以上2 ml 样品瓶； |  |
| 2.2进样体积：0.1 to 100 uL； |  |
| 2.3进样精度：≤0.25 % RSD； |  |
| 2.4在线柱塞清洗装置 可在线清洗柱塞杆； |  |
| 2.5配在线脱气装置 耐受PH值范围：1-14； |  |
| *2.6洗针方式：具有专用流路，针内、外同时清洗，最大程度降低交叉污染； |  |
| 2.7样品控温范围：4-40 ℃,可程控设置,增量1 ℃。 |  |
| 3．柱温箱： |  |
| 3.1温度设定范围：室温至65℃； |  |
| 3.2温度稳定性：±0.15℃； |  |
| 3.3控温准确度：± 0.5 ℃； |  |
| 3.4柱容量：25cm柱三根； |  |
| 3.5柱子：随带C18柱2根。 |  |
| 4．二极管阵列DAD检测器： |  |
| *4.1波长范围：190-800nm； |  |
| 4.2波长准确度：±1nm； |  |
| 4.3噪音：≤15X10-6AU，230nm； |  |
| 4.4漂移：≤1X10-3 AU/hr/℃； |  |
| 4.5灯：氘灯（无需额外钨灯，减少故障率及耗材花费）。 |  |
| 5. 数据处理软件及配件： |  |
| 5.1中文工作站及中文数据处理软件； |  |
| 5.2主流商用电脑， Win7操作系统专业版，22寸宽屏液晶，英特尔 酷睿 i5处理器以上，1T硬盘以上，内存8G以上，DVD光驱，激光打印机1台。实时数据显示,和实时报告显示； |  |
| 5.3软件功能强大：全方位满足色谱用户的各种需求 方法组设置，方便瞬间处理大量数据，并同时得到校正曲线与未知样品定量结果；强大的用户自定义功能，方便用户自定义各种计算过程；多种积分事件设置，方便灵活地处理各种不同峰形与分离程度的色谱图；可以方便计算GPC,理论板数,拖尾因子,分离度及S/N值。具有LIMS系统接口,以后接入LIMS系统时应能派工程师上门配合,同时不得收任何费用。 |  |
| *5.4法规依丛性：内置先进的数据库,具有完备的数据审计追踪能力；提供完备的原始数据和方法的安全及保障，符合cGMP标准；严格符合CFR21 Part 11之电子签名与电子记录法规要求。 |  |
| 6. 配置要求： |  |
| 6.1二极管阵列检测器1台； |  |
| 6.2四元梯度泵1台； |  |
| 6.3在线真空脱气机1台； |  |
| 6.4 100位以上自动进样器1套； |  |
| 6.5柱温箱1个； |  |
| 6.6品牌电脑和激光打印机各一台； |  |
| 6.7含数据工作站，拥有网络数据端口，工作软件包（应包括：本机运行控制软件；系统适应性软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）1套。 |  |
| 6.8仪器配套管线包一套。 |  |
| 7.售后服务、培训及其它： |  |
| 7.1免费保修：提供整机2年以上免费保修服务，保修期自验收签字之日起计算，保修范围必须含检测池（流通池）破裂或堵塞以及管路堵塞及破裂。保修期满后二年内不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费，免费提供操作和维修培训计划，厂家在国内有维修中心，有专职的维修工程师，有备品、备件库，在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2个工作日内到达用户现场，免费维修与更换部件，保修期外部件价格按投标优惠价供应（提供配件及耗材价格）；免费提供设备搬迁一次。 |  |
| 7.2提供保修内巡视保养措施，仪器安装验收合格后，厂家提供现场培训，使业主方操作人员达到可基本掌握仪器使用要领为止； |  |
| 7.3提供国内培训中心集中操作培训免费名额2名； |  |
| 7.4可提供全中文或英文版软件，所有操作参数的设置，仪器的控制，数据采集，数据处理以及报告等均由软件控制，免费提供软件升级； |  |
| *7.5提供用户操作手册和维修手册；高效液相色谱仪为原装进口，交货时提供海关报关单, 提供用户中英文操作手册和维修手册，供方在仪器配置清单中必需提供与之配套的电子设备与元器件，确保仪器即插即用 |  |
| 7.6在华东地区有良好的用户群，方便可以提供技术交流和咨询，要求提供客户清单。 |  |
| 8、安装及验收要求: |  |
| 8.1到货期：免税申请表通过后2个月内； |  |
| 8.2安装地点：采购单位内； |  |
| 8.3安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准； |  |
| 8.4验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |

子包二、液质联用仪   1套

| 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、主要技术参数及配置：全套配置必须能满足药品、食品分析、检测的要求。（整机及主要附件原装进口） |  |
| 1.1 质谱仪部分 |  |
| 1.1.1质谱仪主机 |  |
| 1.1.1.1 质量数范围(m/z)：宽于5-2000 m/z |  |
| 1.1.1.2扫描速度：≥20,000 amu/sec |  |
| 1.1.1.3 质量稳定性：<0.05 Da (24hr) |  |
| 1.1.1.4 最小离子驻留时间：1ms，改变离子驻留时间不损失灵敏度 |  |
| 1.1.1.5 质量分析器：串联四级杆金属钼四极杆质量分析器和碰撞室 |  |
| 1.1.1.6 MRM通道数：≥32000个MRM通道 |  |
| 1.1.1.7大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却。具有自动断电保护功能。配备无油机械泵(终生无需泵油)者优先考虑，如配备有油机械泵，则需额外加配4瓶泵油。 |  |
| *1.1.1.8 投标设备必须为该厂家同类产品的最高型号 |  |
| 1.1.2离子源 |  |
| 1.1.2.1 ESCi复合离子源或者单独的ESI和APCI源，离子源无须工具即可进行拆洗维护 |  |
| 1.1.2.2 复合源模式：一次进样可以同时获得ESI和APCI的正负离子方式数据等四张谱图(要求提供谱图证明)，便于方法开发，ESI和APCI间切换时间≤ 20ms |  |
| 1.1.2.3 离子源具有真空隔断阀，无须真空系统放空，即可拆洗离子源锥口 |  |
| *1.1.2.4离子源接口采用锥孔结构和锥孔反吹技术，无毛细管设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，耐受100%有机相到100%水相，以及一定浓度的缓冲液和磷酸盐 |  |
| 1.1.2.5 离子源最高使用温度：≥650(C(要求提供操作软件设置界面截图) |  |
| 1.1.2.6 配备全自动数据系统控制的注射泵（蠕动泵）和进样切换阀 |  |
| 1.1.3检测器 |  |
| 1.1.3.1偏轴、高能、长寿命的光电倍增器,要求使用寿命不少于10年。 |  |
| 1.1.3.2正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度：≤20ms |  |
| 1.1.3.3 动态线性范围：> 106 |  |
| 1.1.4灵敏度： |  |
| 1.1.4.1 ESI+ (电喷雾离子源)：1pg利血平过柱进样，峰对峰S/N>300000:1（m/z 609>195）（要求提供制造商盖章的证明文件,同时提供官网指标下载链接者优先考虑） |  |
| 1.1.4.2 ESI- (电喷雾离子源)：1pg氯霉素，柱上进样，信噪比大于>300000:1（m/z 321>152）（要求提供制造商盖章的证明文件，同时提供官网指标下载链接者优先考虑） |  |
| 1.1.5．软件系统 |  |
| 1.1.5.1 操作模式：全扫描(Full Scan)，选择离子扫描(SIM)，多反应监测扫描(MRM)，子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描 |  |
| 1.1.5.2 MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子全扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。 |  |
| 1.1.5.3 增强型扫描模式：全扫描数据采集模式下自动触发增强型子离子扫描；母离子扫描数据采集模式下自动触发增强型子离子扫描；中性丢失扫描数据采集模式下自动触发增强型子离子扫描；MRM数据采集模式下自动触发增强型子离子扫描 |  |
| 1.1.5.4 软件控制自动进行仪器校正 |  |
| 1.1.5.5 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析. 具有LIMS系统接口,以后接入LIMS系统时应能派工程师上门配合,同时不得收任何费用。 |  |
| 1.1.5.6 软件具有数据自动计算及结果变化趋势绘图功能，内置定性、定量数据管理插件，自动给出定性定量报告 |  |
| 1.1.5.7 谱图库：有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机污染物的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，2000种化合物。 |  |
| 1.1.5.8 软件运行要求：Microsoft Windows 7操作环境, 质谱系统软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，GLP认证、自动校正和全自动分析功能。 |  |
| 1.2液相色谱仪部分 |  |
| 1.2.1二元超高压梯度系统 |  |
| 1.2.1.1 流速范围：10μL/min – 2mL/min，以0.001mL/min为增量 |  |
| 1.2.1.2 流量精度：<0.1% |  |
| 1.2.1.3 溶剂数：4 |  |
| 1.2.1.4 最高操作压力：≥18,000 psi |  |
| 1.2.1.5 系统延迟体积：<100μL(含混合器体积) |  |
| 1.2.1.6 在线脱气机：六通道在线脱气机，分别对四路流动相和两路洗针液进行脱气 |  |
| 1.2.1.7 流速准确度：(1.0% |  |
| 1.2.1.8 梯度精度：(0.15% |  |
| 1.2.1.9标配自动柱塞清洗系统 |  |
| 1.2.2自动进样器系统 |  |
| 1.2.2.1 样品盘：兼容2mL样品瓶，以及96孔板、384孔板 |  |
| 1.2.2.2 样品数量：≥90位2mL样品瓶 |  |
| 1.2.2.3 进样量：0.1-250μL |  |
| 1.2.2.4 进样次数：每个样品1-99次 |  |
| 1.2.2.5 进样精度：<0.5% RSD |  |
| 1.2.2.6 进样线性范围：>0.999 |  |
| 1.2.2.7 样品残留：<0.004% |  |
| 1.2.2.8 温控范围：4-40(C，半导体制冷模式 |  |
| 1.2.3.柱温箱 |  |
| 1.2.3.1 控温范围：20℃---90℃ |  |
| 1.2.3.2 控温准确度：±0.5℃ |  |
| 1.2.3.3 温度稳定性：±0.3℃ |  |
| 1.2.3.4 软件可有效管理和实时监测柱子的使用情况 |  |
| 1.2.3.5 具备漏液报警功能 |  |
| 2.详细配置要求： |  |
| 2.1 串联四极杆质谱仪主机1台(包括离子源和内置式蠕动注射泵、机械泵、配套电源线、调机标样) |  |
| 2.2 超高效液相色谱仪主机1台(包括二元超高压泵、在线脱气机、柱塞清洗装置、自动进样器、柱温箱) |  |
| 2.3 工作站 |  |
| 2.3.1 系统操作及控制软件1套 |  |
| 2.3.2 工作站电脑1台：配置不低于联想Thinkstation P500，22寸液晶显示器，英特尔至强双核处理器，硬盘1T以上，内存8G，独立显卡2G，DVD+CD刻录光驱) |  |
| 2.3.3 惠普激光打印机1台 |  |
| 2.4 耗材及备件 |  |
| 2.4.1 色谱耗材及备件： |  |
| 序号 | 名称 | 数量 |  |
| 1 | 超高效液相色谱仪专用色谱柱(具体型号可由用户指定) | 4 |  |
| 2 | 滤芯 | 10 |  |
| 3 | 2ml样品瓶(带瓶盖及垫片) | 2500 |  |
| 4 | 备用2ml样品瓶瓶盖及垫片 | 500 |  |
| 5 | PEEK管(单位：米) | 10 |  |
| 6 | 流动相溶剂瓶(1L，进口品牌) | 12 |  |
| 7 | 指定品牌的超高效液相色谱柱及配套预柱 | 6 |  |
| 8 | 进样针 | 2 |  |
| 9 | 带托底2ml样品瓶及瓶盖 | 500 |  |
| 2.4.2 质谱备件：备用ESI不锈钢喷针5根；若配备有油机械泵，需泵油4瓶 |  |
| 2.4.3 另加配的色谱质谱耗材及备件,具体要求见下表： |  |
| 序号 | 名称 | 数量 |  |
| 1 | 高性能陶瓷单向阀 | 10 |  |
| 2 | 不锈钢接头5个/包 | 1 |  |
| 3 | 自动进样器密封垫组件 | 3 |  |
| 4 | 在线过滤器 | 4 |  |
| 5 | 智能型主动进口阀 | 1 |  |
| 6 | I2V芯（2个） | 1 |  |
| 7 | 双球单向阀(被动阀) | 2 |  |
| 8 | 氘灯 | 2 |  |
| 9 | 二极管阵列检测器氘灯 | 1 |  |
| 10 | 高性能进样针 | 1 |  |
| 11 | 柱塞杆, .0787直径x1.415 | 4 |  |
| 12 | 高压密封圈，双弹簧，.045，2个/包 | 1 |  |
| 13 | 10μl进样针组件, Peek, SM-FL | 1 |  |
| 14 | 色谱柱, BEH C18 1.7µm 2.1x100mm | 1 |  |
| 15 | 色谱柱,BEH Amide 1.7µm 2.1x100mm | 1 |  |
| 16 | 色谱柱,BEH Amide 1.7μm | 1 |  |
| 17 | 色谱柱, HSS T3 1.8μm 2.1x100mm | 1 |  |
| 18 | 色谱柱, HSS C18 1.8μm 2.1x100mm | 1 |  |
| 19 | UPLC C18+ 1.6µ 2.1x50mm色谱柱 | 1 |  |
| 20 | 色谱柱, HSS PFP 1.8µm 2.1x100mm | 1 |  |
| 21 | UPLC C18+ 1.6u 2.1x100mm色谱柱 | 1 |  |
| 22 | UPLC HILIC 1.6u 2.1x100mm色谱柱 | 1 |  |
| 23 | UPLC Phenyl 1.6u 2.1x100mm色谱柱 | 1 |  |
| 24 | 取样(一级)锥孔,0.36mm直径 | 1 |  |
| 25 | ZQ源加热丝 | 1 |  |
| 26 | 萃取(二级)锥孔环型密封垫 | 1 |  |
| 27 | o型密封圈, AS035, VITON | 1 |  |
| 28 | 锥孔气喷嘴 | 1 |  |
| 29 | ESI电雾电离源用不锈钢毛细管 | 1 |  |
| 30 | 油雾滤芯 | 1 |  |
| 31 | UPLC 15uL进样针组件（全不锈钢） | 1 |  |
| 32 | 进样针 | 1 |  |
| 33 | 色谱柱预加热器 | 1 |  |
| 34 | 锥孔气喷嘴 | 1 |  |
| 35 | 源加热丝 | 1 |  |
| 36 | 进样阀芯 | 1 |  |
| 2.5 配套设备 |  |
| 2.5.1原装进口PEAK Infinty XE 5030氮气发生器1台，原装进口空压机日立 SRL-7.5ME5C 1台，600L不锈钢储气罐1个，满足本次购买液质及业主单位原有液质用气所需（包含所有的气路等配件，由投标商负责气路改造工程） |  |
| 2.5.2 山特UPS不间断电源(10Kva，1小时)1套 |  |
| 3.保修、培训及售后服务要求 |  |
| 3.1 质保期：整机系统（最终验收合格后）保修不少于2年。保修期满后二年内不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费，免费提供操作和维修培训计划，厂家在国内有维修中心，有专职的维修工程师，有备品、备件库，在提出维修要求后，能在2小时内作出维修响应，2个工作日内到达用户现场，免费维修与更换部件，保修期外部件价格按投标优惠价供应（提供配件及耗材价格）。 |  |
| 3.2培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器，并提供国内培训中心集中培训免费名额6名。 |  |
| 3.3技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须无偿提供相应的技术服务支撑；免费提供设备搬迁一次。 |  |
| 3.4可提供全中文或英文版软件，所有操作参数的设置，仪器的控制，数据采集，数据处理以及报告等均由软件控制，免费提供软件升级； |  |
| 3.5免费提供仪器使用手册、维修手册、培训教材、应用资料等。 |  |
| 3.6 维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。 |  |
| 3.7在浙江地区有良好的用户群（至少提供三个用户），方便可以提供技术交流和咨询，要求提供客户清单。 |  |
| 4、安装及验收要求: |  |
| 4.1到货期：免税申请表通过后3个月内； |  |
| 4.2安装时间：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。 |  |
| 4.3安装地点：采购单位内； |  |
| 4.4安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准； |  |
| 4.5验收：应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，购买单位有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。 |  |

子包三、气相色谱-三重串联四极杆气质联用仪 1套

| 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、应用范围：仪器类型为三重串联四极杆气质联用仪，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于中药、农副产品、食品、植物样品、动物组织、水产品、环境等样品中农药、食品添加剂、生物毒素、二噁英等挥发性和半挥发性有机化合物、化学污染物的准确定量分析及化学结构分析，并具有定性确认功能。 |  |
| 二、技术规格和性能要求 |  |
| 1.工作条件 |  |
| 1.1电源:220V，50Hz |  |
| 1.2温度:操作环境20˚C -35˚C |  |
| 1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% |  |
| 2.性能指标 |  |
| 2.1 气相色谱仪 |  |
| 2.1.1总体性能 |  |
| 2.1.1.1色谱仪自带彩色触摸屏控制模块，无需任何按键控制，支持中文/英文/日文3种语言显示，并为方便使用，具备以下功能： 完全控制及显示所有温度区域、载气流量、所有检测器温度及气流 可实时显示气相色谱检测器获得的色谱图 可实时进行系统诊断、在线帮助和记事本记录程序事件 可实时查找并显示需要更换的消耗品图片、更换步骤及消耗品订货号 |  |
| 2.1.1.2采用芯片式保护柱技术，解决色谱柱柱头污染问题，无需后期切割色谱柱，避免色谱柱长度变化引起的峰漂移问题 |  |
| 2.1.1.3 色谱柱的加热为快速加热系统，最大升温速度250˚C/min，最高操作温度450˚C，以达到色谱分离速度的最大化（为说明高效的色谱分离速度，提供ASTM D7798分析时间小于3min的标样及样品谱图作为证明） |  |
| 2.1.1.4 色谱柱降温速率：从450˚C降至50˚C<200秒 |  |
| 2.1.1.5新型的盘式设计色谱柱，采用“一转即得”式安装，极大地节省了用户的维护时间。色谱柱带有自计数系统，每根色谱柱无论是否在同一台气相色谱仪上都将独立累计该色谱柱经历的进样针数，为该色谱柱维护提供可靠依据 |  |
| 2.1.2流路控制系统 |  |
| *2.1.2.1压力设定范围：0-148 psi |  |
| 2.1.2.2压力设定精度：0.01 kPa |  |
| 2.1.2.2流量设定范围：0-1000mL/min |  |
| 2.1.3分流/不分流毛细管柱进样口 |  |
| 2.1.3.1压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定 |  |
| 2.1.3.2压力设定精度：0.01 kPa |  |
| 2.1.3.3温度范围: 50ºC －400ºC或更宽，以1ºC步进调节 |  |
| 2.1.3.4最大分流比：7000：1 |  |
| 2.2液体自动进样器 |  |
| *2.2.1 液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间 |  |
| 2.2.2 提供样品盘总位数：不少于160位 |  |
| 2.2.2进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 |  |
| 2.2.3样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定 |  |
| *2.2.4具有不卸真空换色谱柱附件 |  |
| 2.3顶空进样器 |  |
| 2.3.1 样品瓶位数>110个 |  |
| 2.3.2加热炉位：12个加热炉位，在整个平衡时间里对每个样品进行精确温度控制。采用自适应算法自动进行样品重叠加热，以便获得最大的分析效率 |  |
| 2.3.3顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式，标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制 |  |
| 2.3.4可采用10ml、20ml、22ml尺寸的顶空样品瓶 |  |
| 2.3.5面积重复性：＜1% RSD |  |
| 2.3.6温度控制：所有控温区都能以1℃增量设置，控制精度为0.1℃ |  |
| 2.3.7气路控制：具备电子气路控制（EPC）,压力控制精度0.001psi,流量控制增量位0.01ml/min，控制精度为±0.01 |  |
| 2.3.8气路控制：气压和室温变化补偿功能为其标准特性：压力设定点可以调节的增量为0.001 psi，在0.000 到75.000 psi 之间的控制精度为± 0.001 |  |
| 2.4质谱部分 |  |
| 2.4.1 质量数范围：10～1000m/z |  |
| *2.4.2 分辨率：0.4~3 amu分辨可调 |  |
| 2.4.3仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）： 仪器检出限IDL (MRM): 10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%，相当于IDL≤4.5fg 灵敏度S/N：包含敌敌畏、速灭磷、丁氟消草、氟乐灵 、莠去津、甲基毒死蜱、七氯、马拉硫磷、狄氏剂、p, p'-DDE、环嗪酮、炔螨特、灭蚁乐、氯苯嘧啶醇、蝇毒磷、醚菊酯、溴氰菊酯在内的农残混标100pg柱上进样MRM分析，所有组分的信噪比S/N≥2500:1（须于投标文件中随附所有农残组分的分析色谱图及MRM离子对谱图作为证明文件） |  |
| 2.4.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调 |  |
| 2.4.5 MRM扫描速率： 最大700个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms |  |
| *2.4.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA |  |
| 2.4.7最大离子化能量：大于200 eV |  |
| 2.4.8离子源: 配置EI源，PCI源，NCI源，独立控温，最高温度可到330˚C |  |
| 2.4.9质量分析器：金属钼或石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控， 最高可达 150˚C |  |
| 2.4.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C |  |
| *2.4.11．具备以下系统污染防护或方便维护的辅助功能部件之一： a. 质谱真空锁部件，可以实现不卸真空更换离子源功能 b．离子源自清洗功能部件，可实现离子源的在线自动清洗和保护功能 c．前置在线凝胶渗透功能部件，可实现进样前的重组分预排除功能，维持系统的洁净 |  |
| 2.4.12扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM），投标时需提供谱图，并且作为安装验收指标。 |  |
| 2.4.13具有时间选择离子扫描模式（T-SIM）；最多一针进样完成933多种农残的检测分析。 |  |
| 2.4.14 真空系统 强大的分子涡轮泵和机械泵组合，可在1小时内达到稳定状态，快速开始工作。分子涡轮泵抽速为300L/s(He)，前级机械泵抽速为3.3 m3/h。 |  |
| 2.5数据处理系统 |  |
| 2.5.1 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件 (需于投标文件中提供中文界面截屏证明文件) |  |
| 2.5.2 通用谱库: NIST14谱库和化学结构式库 (不少于24万张) 。其中包含农药库，化学库，毒理库等全部谱库，免费升级。 |  |
| 2.5.3具有保留时间锁定功能 |  |
| 2.5.4具有LIMS系统接口,以后接入LIMS系统时应能派工程师上门配合,同时不得收任何费用。 |  |
| 2.6 计算机: Win7操作系统专业版，CPU酷睿i5以上，单主频不低于4G内存或以上/1T硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机 |  |
| 三 配置要求 |  |
| 1．GCMSMS质谱主机(EI/CI) 数量1 |  |
| 2．气相色谱主机 数量1 |  |
| 3．多模式进样口及分流/不分流进样口(含电子流量控制) 数量 各1 |  |
| 4．160位以上自动进样器 数量 1 |  |
| 5. 111位以上顶空自动进样器 数量 1 |  |
| 6．超惰性HP-5MS 1根 |  |
| 7．最新版Nist谱库 1套 |  |
| 8. 自清洁离子源或真空锁定部件或在线GPC净化系统 1套 |  |
| 9．UPS电源 10KV（不少于4小时供电） 、真空前级泵 1套 |  |
| 10. 数据处理工作站软件 1套； |  |
| 11. 知名品牌电脑、显示屏、激光打印机 各1台； |  |
| 12. 氢气发生器 1台 |  |
| 13、耗材及备件： 非极性或弱极性气相色谱柱 30m,0.25mm,0.25um 2根 螺丝 1个 保护芯片 4个 进样口流路芯片 2个 衬管非粘连O圈 30个 进样隔垫 50个 2ml透明样品瓶 500个 2ml进样瓶盖及垫 2500个 10ml透明样品瓶、瓶盖及垫 1套 20ml透明样品瓶、瓶盖及垫 1套 真空泵油 2瓶 灯丝 1个 衬管 25个 |  |
| 四、保修、培训及售后服务要求 |  |
| 质保期：整机系统（最终验收合格后）保修不少于2年。保修期满后二年内不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费，免费提供操作和维修培训计划，厂家在国内有维修中心，有专职的维修工程师，有备品、备件库，在提出维修要求后，能在2小时内作出维修响应，2个工作日内到达用户现场，免费维修与更换部件，保修期外部件价格按投标优惠价供应（提供配件及耗材价格）。 |  |
| 培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器，并提供国内培训中心集中培训免费名额2名。 |  |
| 技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须无偿提供现场技术及方法包的技术服务；免费提供设备搬迁一次。 |  |
| 可提供全中文或英文版软件，所有操作参数的设置，仪器的控制，数据采集，数据处理以及报告等均由软件控制，免费提供软件升级； |  |
| 免费提供仪器使用手册、维修手册、培训教材、应用资料等。 |  |
| 维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。 |  |
| 在华东地区有良好的用户群，方便可以提供技术交流和咨询，要求提供客户清单。 |  |
| 五、安装及验收要求: |  |
| 1到货期：免税申请表通过后3个月内； |  |
| 2安装时间：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。 |  |
| 3安装地点：采购单位内； |  |
| 4安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准； |  |
| 5验收：应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，购买单位有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。 |  |

子包四、氨基酸分析仪 1套

| 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1. 仪器配置要求：所有管路均采用耐高盐试剂的非金属材料（包括陶瓷、PEEK和 PTFE）。（整机及主要附件原装进口） |  |
| 2. 仪器认证： |  |
| 2.1 中国计量器具验证证书 （出示相关证明副本） |  |
| 2.2符合美国FDA认证（出示相关证明副本） |  |
| 2.3 COA试剂认证（出示相关证明副本） |  |
| 3. 技术性能： |  |
| 3.1 性能指标： |  |
| 3.1.1 工作灵敏度 (茚三酮法)：2.5 pmol（天冬氨酸，S/N=2）； |  |
| 3.1.2 分离度：全部 ≥ 1.2; 平均值3.3; |  |
| 3.1.3 峰面积重现性：≤0.5% CV （全部氨基酸平均） ≤0.4% CV（Gly），0.4 %CV（His） |  |
| 3.1.4 保留时间重现性：≤0.1% CV （全部氨基酸平均） ≤0.1% CV（Arg） |  |
| 3.1.5 分析时间：净分析时间+再生时间≤60分钟 |  |
| 3.1.6 安全系统：断电自动冲洗反应单元，保证反应单元长期正常运行。 |  |
| *3.1.7 所有洗脱缓冲液常温放置，无须低温制冷保存，配方公开，可使用国产试剂 |  |
| 3.2 溶液输送系统： |  |
| 3.2.1 泵系统：两个双柱塞小体积陶瓷泵，独立控制，自动清洗； |  |
| 3.2.2 压力≥40MPa |  |
| 3.2.3 缓冲液保护：为保证缓冲液pH准确性，所有缓冲液和茚三酮都有氮气保护； |  |
| 3.2.4 缓冲液数：4 个，无需在线混合； |  |
| 3.2.5 流速：采用微流量泵，最大输液速度不大于2.15ml/min，泵的冲程、腔体更小，具有更准确流速及更小的噪音波动 |  |
| 3.2.6 自动清洗功能： 配备仪器内外压力感应器，发生停电、堵塞时自动清洗泵和流路。 |  |
| 3.3 分离柱单元： |  |
| 3.3.1 预柱：有，作用为脱氨； |  |
| *3.3.2 分离柱： PEEK柱，采用直径≥7μm阳离子交换树脂，配合200mm柱长，避免柱子堵塞的同时提供更好的分离度； |  |
| 3.3.3 柱温范围 ：室温至99 ℃； |  |
| 3.4 反应单元： |  |
| 3.4.1 反应圈温度：40 至 145 ℃可调； |  |
| 3.4.2 加热介质：油浴，可保证加热均匀 |  |
| 3.5 自动进样器： |  |
| 3.5.1 样品位：>80个样品 |  |
| 3.5.2 上样量： 1 至 200μl，可扩展至5000μl |  |
| 3.6 光度计： |  |
| 3.6.1 波长：570nm, 440nm, 无需校正波长 |  |
| 3.6.2 信号输出：双通道同时输出，信号可叠加 |  |
| 3.7 系统控制和数据处理软件： |  |
| 3.7.1控制软件和分析软件均为中文化，自动输出中文的检测报告 |  |
| 3.7.2 图形化的控制及数据处理软件，符合GLP规范 |  |
| 3.7.3 操作系统Windows 7.0以上，输出报告兼容Excel |  |
| 3.7.4 预置有不同格式用户可编辑的报告模板 |  |
| 3.7.5 根据预先设置，可自动对结果进行计算并输出报告 |  |
| 3.7.6 自动液面监控，操作错误或系统异常可告警并自动调用系统保护程序 |  |
| 4. 仪器配置： 4.1氨基酸分析仪主机 1套 4.2 自动进样器 1套 4.3数据系统 1套 4.4蛋白水解预洗柱 1根 4.5蛋白水解分离柱 1根 4.6分离柱同批次树脂 3克 4.7蛋白水解标样 1套 4.8提供仪器运转所需的零配件及备品备件清单 2 年 4.9电脑及激光打印机（电脑配置要求：Win7操作系统专业版，22寸宽屏液晶，英特尔 酷睿 i5处理器以上，1T硬盘以上，内存8G以上，DVD+/-RW 光驱） 各1台 |  |
| 5. 售后服务： |  |
| 5.1 供货商应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求 |  |
| 5.2 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 5.3 对于进口设备应高于国家标准要求进行； |  |
| 5.4 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 5.5 免税申请表通过后2个月内交货，安装调试期为一周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |  |
| 5.6 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等 |  |
| 5.7 要求在上海设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |  |
| 5.8 提供整机2年免费保修服务，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。保修期外部件价格按投标优惠价供应并提供配件及耗材价格。 |  |
| 5.9 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 5.10 软件终身免费升级。 |  |

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（供参考）

项目名称：                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

日期：      年  月  日                   日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

附件一

投 标 函

致（招标人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对  （项目名称）   进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份。

- 提交的投标保证金为人民币         元，投标保证金为 （形式）  。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标项目的投标总价为（大写）：                   元人民币。

本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自投标截止之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（8）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

开标一览表

| 子包 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 保证金 （有或无） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投标 声明 |  |

注：投标总价与“分项报价表”和“投标函”中投标总价一致。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

分项报价表

项目名称：                             招标编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（人民币元） | 合价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） |  |

备注：1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

2）投标总价应与开标一览表的投标总价一致。如不一致，以开标一览表为准。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

产品配置清单及选配件清单

一、产品配置清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

二、选配件清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 单价 |
| --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件五

技术规格偏离表

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“表B 产品技术规格和要求表”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件六

商务条款偏离表

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“前附表 商务条款”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件七

售后服务承诺书

（根据招标文件要求提供）

附件八

产品销售业绩表

| 序号 | 产品规格型号 | 业主单位 | 联系人电话 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供近3年同类产品业绩，并附合同复印件。

附件九

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （招标人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

电        话：

手        机：

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件

（三）制造商出具的授权函

（投标人为代理公司时需提供）

致：（招标人）

我们（制造商名称）  是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合同来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

（四）银行资信证明

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是投标人的基本账户开户银行（非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2.证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4. 银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

（五）招标公告中要求提供的其他资格文件

附件十

中小企业声明函（如适用）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为_______（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为_______、上年末从业人员_______人、上年营业收入_______万元、上年资产总额_______万元。

2、本单位参加______________项目（采购编号______________标段/包______________）采购活动，本次成交价格为_______万元，由本单位承担工程金额为_______万元，由本单位提供服务金额为_______万元，提供本单位制造的货物金额为_______万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_______万元、其他中型企业制造的货物金额为_______万元、其他小型企业制造的货物金额为_______万元、其他微型企业制造的货物金额为_______万元。原产地为中国境内货物金额为_______万元、原产地为宁波货物金额为_______万元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_______________

日期：______________________

附件十一

招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料